- 绵阳市中心医院（工程联系单）

- 磁体间：

房间尺寸按图施工，磁体间应为空房间，所有电器电线、 暖气片、自来水管、消防管道及喷淋 等一切有隐患的设施必须全部拆除或改道。

- 墙面整体抹灰，粉平。

- 磁体下方地面承重基座，满足承重6吨，

- 地面整体下挖至负450mm，3米x3米承重基座继续下挖需满足6吨承重（负450mm基础上继续下挖500mm，夯实后铺设3米x3米网格档），后地面整体回填至负300mm，平整度要求为3mm以内，拼缝两层SBS卷材防水材料，墙面上翻半米高，详见图纸4、5、6、7页。

- 墙面洞口预留，洞口砸好后整体粉平，所有尺寸均为洞口内径尺寸，洞口尺寸整体误差（长，宽，距离正负0地面高度，误差为一公分以内）详见图纸8、9、10页

5，在负300mm以下预留两根直径16cm的pvc穿线管，放好穿线钢丝方便走线，详见图纸8页

6，土建只需将磁体间整个地面做至负300mm，待地面完全干燥，做双层SBS防潮后即可通知屏蔽公司继续施工；待地面屏蔽完成后 土建二次铺设双层SBS防水卷材，回填混凝土留出电缆沟，详见图纸17页。

- 操作间：

- 预留电话线，网线，电源线，设备的系统走线，线槽，线管，预埋底盒，墙面、地面、顶面装修等。详见图纸第10页。

- 设备间：

- 墙面整体粉刷平整，整体刮白即可，不建议吊顶。（如需吊顶，待设备安装调试完成后期再吊顶）。

- 上下水管道和地漏的预留，上水为25的PPR给水管，下水为50的PVC下水管。详见图纸11页

- 设备专用电缆*2根，主辅配电柜以及核磁专用地线的施工及安装。详见图纸12、13、14页.（1.动力电缆线径需院方提供距离，厂家工程师来评估动力电缆线径；2.电箱位置以第三页设备布局图为准）。

4，设备间里需要浇筑一个混凝土平台（用来承载设备系统柜），平台位置详见图纸第4页。

4，设备间地面为负300mm水泥压光地面，平整度误差整体小于5mm，干燥后做单层SBS防潮并贴地砖；最后铺设抗静电地板至最终完成高度正负零。

- 5，墙面、地面、顶面装修。

- 一．失超管路径：出磁体间后需穿过病人通道至注射室，病人通道上的石膏板吊顶、进入注射室的穿墙洞、注射室楼板开洞等~~ 由医院施工方负责拆除以及后期恢复。

- 二．磁共振机房需要进机洞口，室外机平台，设备吊装平台（医院施工方负责）

- 三．提供一个30平方左右带锁的房间，用来堆放材料及工具。

- 土建施工中请严格按照屏蔽公司图纸施工，如有问题，疑问随时沟通。

屏蔽场地工程师：13961163663